## Sheet1
■諸室ごとの什器・備品リスト（※PFI事業で造作、および購入設置を行うもので、比較的特殊なもの。）
部屋 番号 | 室名 | 名称 | 同等品 | 寸法 |  |  | 数量 | 基準品（※1） |  | 仕様 | 掲載ページ （※2）
|  |  |  | 幅 | 奥行 | 高 |  | 型式 | メーカー名
1-7 | X線装置・ICT研究室 | 流し | 〇 | 1200 | 750 | 800 | 1 | TW1-D12H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口 | P291
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
1-8 | プラスチック性能評価室１ | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 3 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付） | P314
|  | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 4 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 2 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | コーナーユニット | 〇 | 1000 | 1000 | 800 | 1 | SZ2 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○本体：両面化粧パーティクルボード ○積載荷重：100kg ○その他：扉付き | P227
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
|  | フードファン | 〇 | 250 | 250 | 150 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：3㎥/min 〇ダクト径：100mm | 装置番号25-22 大型乾燥機
1-9 | 工作室 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 2 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 流し | 〇 | 600 | 750 | 800 | 1 | TW1-A6 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製 ○水栓：台付3方口 | P279
|  | フードファン | 〇 | 250 | 250 | 150 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：6㎥/min 〇ダクト径：100mm | 装置番号27-1 クラッシャー
1-16 | 恒温恒湿室AB | 恒温恒湿室（A） | 〇 | 9750 | 6500 | 2300 | 1 | OS-65FS | (株)大西熱学 | ○温湿度精度：23℃、50％RH、20℃、65％RH設定。変動幅±2℃、±4％RH（発熱負荷1kW、3名常駐、空冷式） ○室内換気：室内作業者3名常駐に必要な換気設備（新鮮空気負荷90m3/h） ○室内照明：LED照明。床から80cm高の平均照度が750Lux以上 ○風量：天井から1mの距離（任意4地点）にて、平均風速0.2m/s以下（20℃、50％において、無試料、無負荷） ○床仕上げ：床パネル＋SUS+長尺シート ○耐荷重：200kg/㎡ ○天井：全面パンチング ○内外面：カラー鋼板 ○扉：観音扉2000w×2000h、窓は各扉に（600×450mm）1枚づつ ○寸法：幅、および奥行は外寸、高さは庫内寸法とする ○LAN、およびTELの配管設置を行うこと。なお、LANの接続口を設置の事
|  | 恒温恒湿室（B） | 〇 | 2200 | 4400 | 2300 | 1 | OS-9FS | (株)大西熱学 | ○温湿度精度：-40℃～80℃、湿度20～95％RH設定。変動幅±2℃、±4％RH（空冷式） ○プログラム運転：温湿度プログラムが可能 ○設定表示単位：0.1℃、1％、1分 ○温湿度制御範囲（ノンフロスト領域）： 乾球温度20℃において、相対湿度35～95％ 〃 40℃ 〃 〃 20～95％ 〃 60℃ 〃 〃 15～95％ 〃 80℃ 〃 〃 10～95％ ○除霜機能：試験室温度に応じ、除霜間隔を制御できること ○室内換気：１名。但し、測定物の設置、搬入出を行う程度の滞在を基本とする ○室内照明：LED照明。床から80cm高の平均照度が750Lux以上 ○風量：天井から1mの距離（任意4地点）にて、平均風速0.2m/s以下（20℃、50％において、無試料、無負荷） ○床仕上げ：床パネル＋SUS ○耐荷重：500kg/㎡ ○天井：全面パンチング ○内外面：内面SUS、外面カラー鋼板 ○扉：両面扉1900w×2000h、窓は450mm角1枚 ○ケーブル孔：ケーブル孔（Φ100mm、2か所、Φ50mm、1か所） ○寸法：幅、および奥行は外寸、高さは庫内寸法とする ○電源コンセント（室外）：15AE付き2か所1回路
|  | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 2 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 1800 | 1 | KT1-C18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 | P314
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
1-17 | 精密計測室 | 恒温恒湿室 | 〇 | 10000 | 7500 | 3000 | 1 | OS-75S | (株)大西熱学 | ○温湿度精度：20℃（発熱負荷1kW、人員３名変動幅±1℃）、湿度成行（空冷式） ○室内換気：室内作業者3名常駐に必要な換気設備？（新鮮空気負荷90m3/h） ○室内照明：LED照明。床から80cm高の平均照度が750Lux以上 ○風量：天井から1mの距離（任意4地点）にて、平均風速0.2m/s以下（20℃、50％において、無試料、無負荷） ○床仕上げ：塗床 ○耐荷重：2000kg/㎡ ○天井：全面パンチング ○扉：両面扉2000w×2000h、窓は各扉に（600×450mm）1枚づつ ○外部搬入扉：2000w×2500h、通常は締め切り ○寸法：幅、および奥行は外寸、高さは庫内寸法とする ○LAN、およびTELの配管設置を行うこと。なお、LANの接続口を設置の事
|  | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 4 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 1800 | 1 | KT1-C18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 | P314
|  | 流し | 〇 | 600 | 750 | 800 | 1 | TW1-A6 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製 ○水栓：台付3方口 | P279
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
2-1 | 硬さ試験室 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 2 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 1 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付） | P314
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
2-4 | 化学分析室1 | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 4 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 1 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付） | P314
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
2-5 | プラスチック性能評価室2 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 8 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 4 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 2 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付） | P314
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
2-6 | 金属分析室1 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 6 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 1 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 2 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付） | P314
|  | 薬品庫棚 | 〇 | 900 | 420 | 1800 | 6 | RC-180S | (株)島津理化 | ○上段、下段構成 ○本体（上段）：ステンレス製、可変棚板、両開き戸棚（施錠可能） ○本体（下段）：ステンレス製、可変棚板、両開き戸棚（施錠可能）、毒劇物室 | P337
|  | 薬品管理システム | 〇 | - | - | - | 1 | CRIS | 島津エス・ディー(株) | ○各薬品の登録、バーコードによる秤量、使用量、本数、入出庫管理が可能 ○天秤（0.01g秤量、RS-232CまたはUSB）、クライアントPC、ラベルプリンターを設置 ○庁内LANを介し、データベースを備えた薬品管理用サーバーPC（17インチモニター）と接続 ○3-10化学実験室1にも上記クライアントPC類を備え、サーバーと接続 ○クライアントPCは少なくとも5台まで拡張可能とする ○当センターに保有する薬品をデータベースに登録すること ○薬品リストをエクセル等に出力できること ○UPS、バックアップ用電源を備えること | ※３
|  | 流し | 〇 | 1500 | 750 | 800 | 1 | TW1-D15H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口 | P291
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
|  | フードファン | 〇 | 250 | 250 | 150 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：3㎥/min 〇ダクト径：100mm | 装置番号22-7 低濃度用ICP
2-8 | 試料観察室 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 14 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 2 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付） | P314
|  | 流し | 〇 | 1500 | 750 | 800 | 1 | TW1-D15H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口 | P291
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
2-9 | 金属組織・腐食試験室 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 14 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 1 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 流し | 〇 | 1200 | 750 | 800 | 1 | TW1-D12H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口 | P291
|  | 流し | 〇 | 1200 | 750 | 800 | 1 | TW1-C12 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、両面水切り付き１槽流し台、 ○水栓：台付3方口 | P239
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
|  | フードファン | 〇 | 1000 | 1000 | 300 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：15㎥/min 〇ダクト径：250mm | 装置番号28-1 複合サイクル試験機
2-10 | 金属分析室2 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 6 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 2 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 2 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付） | P314
|  | 流し | 〇 | 1200 | 750 | 800 | 1 | TW1-D15H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口 | P291
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
|  | フードファン | 〇 | 250 | 250 | 150 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：3㎥/min 〇ダクト径：100mm | 装置番号45-5 電気炉
2-11 | 金属分析前処理室 | ドラフトチャンバー | 〇 | 2400 | 750 | 2100 | 1 | CBH-PVc18 | (株)島津理化 | ○本体外装、および内装：塩化ビニル製 ○作業面：塩化ビニル製 ○前面扉：塩化ビニル製、バランスウエイト方式 ○制御風速：0.5m/s ○湿式スクラバー付き ○その他：抜け止めACコンセント（100V-15Aアース付き、2連×2）、LED照明、水栓（遠隔操作方式、給水ハンドル）、遮熱版を備えること。 | P38
|  | 中央実験台（大） | 〇 | 1800 | 1500 | 800 | 2 | F1-NL18-SB1S | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○スポット流し：グースネック ○その他：卓上コンセント、レベルアジャスター付き、ワゴン付き（E1-A、E1-C） | -
|  | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 6 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 2 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 1 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付） | P314
|  | 流し | 〇 | 1500 | 750 | 800 | 1 | TW1-D15H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口 | P291
|  | スポットシンク | 〇 | 600 | 750 | 800 | 1 | TW1-A6 | (株)島津理化 | ○装置25-1に併設 ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製 ○水栓：台付3方口 | P279
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
|  | 卓上フード | 〇 | 1500 | 750 | 1500 | 1 | SNV-AL-A15 | (株)島津理化 | 〇本体：アルミニウム押出し形材 アルマイト＋耐薬塗装 〇全面扉：強化ガラス5mm厚 バランスウエイト方式 〇風量：20㎥/min 〇ダクト径：300mm | 装置25-40 電解分析装置
|  | フードファン | 〇 | 1800 | 1500 | 1500 | 2 | SNV-AL-B18 | (株)島津理化 | 〇中央実験台（大）上部に設置 〇本体：アルミニウム押出し形材 アルマイト＋耐薬塗装 〇全面扉：強化ガラス5mm厚 バランスウエイト方式 〇風量：18㎥/min 〇ダクト径：300mm | 中央実験台（大）
3-3 | 化学プロセス評価室 | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 4 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 流し | 〇 | 1500 | 750 | 800 | 1 | TW1-D15H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口 | P291
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 2 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付） | P314
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
|  | フードファン | 〇 | 250 | 250 | 150 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：3㎥/min 〇ダクト径：100mm | 装置番号26-1 超臨界反応装置
3-4 | 機能材料開発室 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 4 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：卓上コンセント、レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 2 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 2 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付） | P314
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
3-5 | 化学実験室２ | 中央実験台（大） | 〇 | 1800 | 1500 | 800 | 4 | F1-NL18-SB1 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○スポット流し：グースネック ○試薬棚：B1-W（ガラス引き違い戸、LED照明） ○その他：卓上コンセント、レベルアジャスター付き、ワゴン付き（E1-A、E1-C） | P215
|  | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 2 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 3 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 流し | 〇 | 1200 | 750 | 800 | 1 | TW1-D12H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口 | P291
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 2 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付） | P314
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
3-6 | 繊維観察室 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 4 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 1 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 1 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付） | P314
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
3-7 | プラスチック性能評価室3 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 2 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 1 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
|  | フードファン | 〇 | 250 | 250 | 150 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：3㎥/min 〇ダクト径：100mm | 装置番号28-42 レオメータ
3-9 | 化学分析室２ | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 4 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 2 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | ドラフトチャンバー | 〇 | 1800 | 810 | 2650 | 1 | CBH-DBc18-H1 | (株)島津理化 | ○本体：スチール製、耐薬性粉体塗装仕上げ（外装） ノンアスベスト耐熱ボード（内装） ○作業面：ハイドロセラ等セラミック製、水栓（1方口遠隔操作方式、給水ハンドル）、排水ポット流し ○前面扉：強化ガラス、バランスウエイト方式、落下防止ストッパ ○制御風量：0.5m/s ○乾式スクラバー：ステンレス製又は硬質塩化ビニル製カードリッジ式またはカセット式活性炭ユニット ○その他：ACコンセント（100V-15Aアース付、2連×2）、LED照明、方式給水ハンドル付き） | P28
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 1 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付） | P314
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
|  | フードファン | 〇 | 600 | 600 | 200 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：12㎥/min 〇ダクト径：250mm | 装置番号20-2 高温GPC
3-10 | 化学実験室１ | 中央実験台（小） | 〇 | 3000 | 1500 | 800 | 2 | F1-NL30-SB1 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○スポット流し：グースネック ○試薬棚：B1-W（ガラス引き違い戸、LED照明） ○その他：卓上コンセント、レベルアジャスター付き、ワゴン付き（E1-A、E1-C） | P215
|  | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 4 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | サイド実験台（小） | 〇 | 2400 | 900 | 800 | 2 | SW4-A24 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | ドラフトチャンバー | 〇 | 1800 | 810 | 2650 | 1 | CBH-DBc18-H1 | (株)島津理化 | ○本体：スチール製、耐薬性粉体塗装仕上げ（外装） ノンアスベスト耐熱ボード（内装） ○作業面：ハイドロセラ等セラミック製、水栓（1方口遠隔操作方式、給水ハンドル）、排水ポット流し ○前面扉：強化ガラス、バランスウエイト方式、落下防止ストッパ ○制御風量：0.5m/s ○乾式スクラバー：ステンレス製又は硬質塩化ビニル製カードリッジ式またはカセット式活性炭ユニット ○その他：ACコンセント（100V-15Aアース付、2連×2）、LED照明、方式給水ハンドル付き） | P28
|  | 流し台 | 〇 | 1500 | 750 | 800 | 1 | TW1-D15H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口 | P291
|  | 実験器具戸棚 | 〇 | 1800 | 500 | 2400 | 2 | KT1-CH18 | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード、ガラス引き違い戸 ○その他：上置き戸棚付（セーフティラッチ付） | P314
|  | 薬品庫棚 | 〇 | 900 | 420 | 1800 | 4 | RC-180S | (株)島津理化 | ○上段、下段構成 ○本体（上段）：ステンレス製、可変棚板、両開き戸棚（施錠可能） ○本体（下段）：ステンレス製、可変棚板、両開き戸棚（施錠可能）、毒劇物室 | P337
|  | 薬品管理システム | 〇 | - | - | - | 1 | CRIS | 島津エス・ディー(株) | ○各薬品の登録、バーコードによる秤量、使用量、本数、入出庫管理が可能 ○天秤（0.01g秤量、RS-232CまたはUSB）、クライアントPC、ラベルプリンターを設置 ○庁内LANを介し、データベースを備えた薬品管理用サーバーPC（17インチモニター）と接続 ○2-6金属分析室にも上記クライアントPC類を備え、サーバーと接続 ○クライアントPCは少なくとも5台まで拡張可能とする ○当センターに保有する薬品をデータベースに登録すること ○薬品リストをエクセル等に出力できること ○UPS、バックアップ用電源を備えること | ※３
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
A-1-1 | 繊維試作室 | 流し | 〇 | 1500 | 750 | 800 | 1 | TW1-D15H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口 | P291
|  | 流し | 〇 | 900 | 750 | 800 | 3 | TS1-A9 | (株)島津理化 | ○本体：ステンレス製 ○流し：ステンレス製、ステンレストラップ ○水栓：台付3方口 ○その他：レベルアジャスター付 | P288
|  | フードファン | 〇 | 450 | 450 | 200 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：7㎥/min 〇ダクト径：150mm | 装置番号35-8 燃焼性試験機
A-2-1 | 繊維試織室 | 流し | 〇 | 900 | 750 | 800 | 3 | TS1-A9 | (株)島津理化 | ○本体：ステンレス製 ○流し：ステンレス製、ステンレストラップ ○水栓：台付3方口 ○その他：レベルアジャスター付 | P288
A-2-2 | デザイン室 | 流し | 〇 | 900 | 750 | 800 | 2 | TS1-A9 | (株)島津理化 | ○本体：ステンレス製 ○流し：ステンレス製、ステンレストラップ ○水栓：台付3方口 ○その他：レベルアジャスター付 | P288
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
B-1 | 材料強度試験室 | 流し | 〇 | 900 | 750 | 800 | 1 | TS1-A9 | (株)島津理化 | ○本体：ステンレス製 ○流し：ステンレス製、ステンレストラップ ○水栓：台付3方口 ○その他：レベルアジャスター付 | P288
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
B-2 | 精密加工室 | 流し | 〇 | 900 | 750 | 800 | 1 | TS1-A9 | (株)島津理化 | ○本体：ステンレス製 ○流し：ステンレス製、ステンレストラップ ○水栓：台付3方口 ○その他：レベルアジャスター付 | P288
|  | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 2 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
|  | 3D砂型プリンタ （砂型積層造形装置） | 〇 | 2350 | 1500 | 1950/ 最大3250 | 1 | SCM-10S | シーメット(株) | ○造形方式：リコータにより造形エリアに砂を敷き詰め、バインダーをインクジェット方式のプリンタヘッドから塗布し、バインダー塗布部分のみ硬化させるバインダーインクジェット方式 ○砂：造形に使用する砂は乾式であり、バインダーが付着していない未硬化部分はそのまま再利用が可能であること。熱硬化等の後処理が不要であること。未硬化部の砂を手やブラシ等で容易に取り除くことが可能であること。細部はエアージェット等を用いても構わない。 ○造形物のデータ STL形式のデータを読み込み、プリントデータに変換できる機能を有すること。 ○最大造形サイズ：W800×D400×H400mm以上 ○印刷解像度：XY 0.15mm以下、積層ピッチ（Z）0.3mm以下 ○積層ピッチ：0.28mm以下 ○造形速度：造形物サイズが800×400×400 mmのものが18時間以内に造形可能であること。 ○タンクサイズ：最大造形物サイズのプリント時に無補給でプリントできるだけの砂用ホッパー及びバインダータンクを有すること。 ○設置スペース：5000×3500×高さ3400 ㎜の設置スペースに設置でき、運用できるサイズであること。砂を含まない装置重量が2000㎏以下であること。 ○必要圧縮空気量：制御圧力:0.85MPa 吐出し空気量400L/minのコンプレッサーに接続し、使用可能であること。 ○専用の配電盤を設置すること。装置と圧縮空気との接続を行うこと。 ○日本語の説明書を付属すること。 ○研修および職員向けのトレーニングに必要な砂、バインダー等の消耗品を付属すること。 最大造形サイズで2回印刷できる量を想定 ○UPS：オムロン BN100T ○乾湿両用ステンレスクリーナー：スイデン SPSV-1102 ○リフトテーブル：トラスコ中山 HLFA-S150
|  | フードファン | 〇 | 1500 | 1500 | 500 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：20～30㎥/min 〇ダクト径：300mm | ３D砂型プリンタ
B-3 | 環境試験室 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 2 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 流し | 〇 | 1200 | 750 | 800 | 1 | TW1-D12H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口 | P291
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
B-5-1～4 | その他試作エリア | 流し | 〇 | 600 | 750 | 800 | 1 | TS1-A6 | (株)島津理化 | ○本体：ステンレス製 ○流し：ステンレス製、ステンレストラップ ○水栓：台付3方口 ○その他：レベルアジャスター付 | P288
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
|  | フードファン | 〇 | 250 | 250 | 150 | 2 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：3㎥/min 〇ダクト径：100mm | 装置番号34-6 装置番号34-7 炭化炉
|  | フードファン | 〇 | 450 | 450 | 200 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：7㎥/min 〇ダクト径：150mm | 装置番号25-10 レーザー加工機
B-6 | 樹脂成形室 | サイド実験台（大） | 〇 | 1500 | 900 | 800 | 2 | SW4-A15 | (株)島津理化 | ○2台1組で使用 ○天板：硬質フェノール系樹脂板 ○積載荷重：100kg（１スパン） ○その他：レベルアジャスター、キャスター付き | P264
|  | 流し | 〇 | 600 | 750 | 800 | 2 | TS1-A6 | (株)島津理化 | ○本体：ステンレス製 ○流し：ステンレス製、ステンレストラップ ○水栓：台付3方口 ○その他：レベルアジャスター付 | P288
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
|  | フードファン | 〇 | 1000 | 500 | 300 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：10～15㎥/min 〇ダクト径：150mm | 装置番号43-37 二軸混練機（旧）
|  | フードファン | 〇 | 1000 | 500 | 300 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：10～15㎥/min 〇ダクト径：150mm | 装置番号43-39 耐摩耗二軸
|  | フードファン | 〇 | 1500 | 1500 | 500 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：20～30㎥/min 〇ダクト径：300mm | 装置番号43-31 射出成形機
|  | フードファン | 〇 | 500 | 500 | 300 | 1 | 特注 | (株)島津理化 | ○天吊りフード（寸法欄に記載） ○素材：SUS304 ○風量：10㎥/min 〇ダクト径：150mm | 装置番号43-10 加圧ニーダー
C-1 | バルブ実流試験室 | バルブ実流試験機 | [7 empty] | JIS B2005-2-3「工業プロセス用調整弁-第2部：流れの容量-第３設：試験手順」に基づいて、バルブ弁体等の流量試験が可能なこと。詳細は「東北部工業技術センターバルブ実流試験機仕様書（別紙8）」を参照のこと。
I-1-4 | オープンラボ1 | 流し | 〇 | 600 | 750 | 800 | 1 | TS1-A6 | (株)島津理化 | ○本体：ステンレス製 ○流し：ステンレス製、ステンレストラップ ○水栓：台付3方口 ○その他：レベルアジャスター付 | P288
|  | ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾊｳｽ |  | 2700 | 2700 |  | 1 |  |  | 流し台、電気温水器、エアコン（ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ用）
I-1-5 | オープンラボ2 | 流し | 〇 | 600 | 750 | 800 | 1 | TS1-A6 | (株)島津理化 | ○本体：ステンレス製 ○流し：ステンレス製、ステンレストラップ ○水栓：台付3方口 ○その他：レベルアジャスター付 | P288
|  | ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾊｳｽ |  | 2700 | 2700 |  | 1 |  |  | 流し台、電気温水器、エアコン（ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ用）
I-3-3 | オープンラボ3 | 中央実験台（小） | 〇 | 3000 | 1500 | 800 | 3 | F1-NL30-SB1S | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール樹脂製 ○本体：鋼管フレーム、焼付塗装 ○積載荷重：200kg（1スパン） ○スポット流し：グースネック ○その他：卓上コンセント、レベルアジャスター付、ワゴン付き（E2-F、E2-G）×２ | -
|  | サイド実験台（大） | 〇 | 3000 | 900 | 800 | 6 | FS1-M30 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール樹脂製 ○本体：鋼管フレーム、焼付塗装、両面化粧パーティクルボード ○積載荷重：100kg（1スパン） ○その他：レベルアジャスター付、ワゴン（E1-A、E1-C） | P228
|  | 流し | 〇 | 1200 | 750 | 800 | 3 | TW1-D12H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口 | P291
|  | ドラフトチャンバー | 〇 | 1200 | 700 | 1800 | 3 | CBP-Vc12 | (株)島津理化 | ○本体・作業面：硬質塩化ビニル製 ○前面扉：透明塩化ビニル製、バランスウエイト方式 ○制御風速：0.5m/s ○その他：ACコンセント（100V-15Aアース付、2連×1）、LED照明、水栓（塩化ビニル製）、排水ポット付 | P39
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 6 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
I-3-4 | オープンラボ4 | 中央実験台 | 〇 | 3000 | 1500 | 800 | 2 | F1-NL30-SB1S | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール樹脂製 ○本体：鋼管フレーム、焼付塗装 ○積載荷重：200kg（1スパン） ○スポット流し：グースネック ○その他：卓上コンセント、レベルアジャスター付、ワゴン付き（E2-F、E2-G）×２ | -
|  | サイド実験台 | 〇 | 3000 | 900 | 800 | 4 | FS1-M30 | (株)島津理化 | ○天板：硬質フェノール樹脂製 ○本体：鋼管フレーム、焼付塗装、両面化粧パーティクルボード ○積載荷重：100kg（1スパン） ○その他：レベルアジャスター付、ワゴン（E1-A、E1-C） | P228
|  | 流し | 〇 | 1200 | 750 | 800 | 2 | TW1-D12H | (株)島津理化 | ○本体：両面化粧パーティクルボード ○流し：ステンレス製、水切り付き ○電気温水器：先止め式、貯湯量12L、高耐食ステンレスタンク ○その他：壁付温水混合栓、台付化学水栓3方口 | P291
|  | ドラフトチャンバー | 〇 | 1200 | 700 | 1800 | 2 | CBP-Vc12 | (株)島津理化 | ○本体・作業面：硬質塩化ビニル製 ○前面扉：透明塩化ビニル製、バランスウエイト方式 ○制御風速：0.5m/s ○その他：ACコンセント（100V-15Aアース付、2連×1）、LED照明、水栓（塩化ビニル製）、排水ポット付 | P39
|  | 椅子 | 〇 | 600 | Φ370 | 580～680 | 4 | TD-E26 | (株)島津理化 | 導電ビニールレザー、手動式上下調節 | P306
※1 | 同様の仕様であれば、他のメーカーの設置も可能です。（他メーカー例：ヤマト科学(株)、(株)ダルトン、オリエンタル技研工業(株)等）
※2 | 島津理化研究設備総合カタログVol.3 | ebookアドレス： | https://www.shimadzu-rika.co.jp/guide/actibook/LABORATORY_vol3_html/HTML5/pc.html#/page/1
※3 | 島津エス・ディー(株)HPアドレス |  | https://www.shimadzusd.co.jp/yakuhin/yakuhin1.htm